附件内容如下：

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

    详见附录1。
超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪采购明细详细内容附件:
（1）三重四极杆质谱仪

1.1 离子源

1.1.1 正交设计的喷雾针（即喷雾针与质谱入口呈90°夹角），需配备同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)的多功能离子源，无需进行硬件更换，即可实现ESI和APCI的数据采集，实现一次进样完成ESI/APCI离子的检测。

1.1.2 ESI和APCI模式切换时间≤50ms，提供证明材料。

1.1.3 离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥600度，最大化离子化效率。
1.1.4 离子源导入接口采用锥孔设计或毛细管设计（包括毛细管、金属离子传输管），若为锥孔设计，需额外配置1个锥孔；若含毛细管设计，由于损耗较大，需额外配置15根毛细管，提供证明材料。

1.1.5 待机和维护过程中，不消耗氮气；离子源日常维护无需卸真空。

1.2 真空系统

1.2.1 配置1个长寿命分子涡轮泵，保证仪器内部有良好的真空度，提升仪器的性能。前级机械泵采用真空机械泵。

1.3 质量分析器和碰撞池

1.3.1 四极杆采用优质材质，实现目标离子高效筛选。

★1.3.2 配置直线型碰撞池或180°弯曲性碰撞池。

1.4 配置光电倍增器或电子倍增器（若配置电子倍增器，需额外配备5套以上），提供证明材料。

1.5 串联四极杆质谱系统性能

★1.5.1 质量范围（m/z）:5-2000；四极杆扫描速率≥18000Da/s

1.5.2 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da/24Hr，全质量范围偏差≤0.01%。

★1.5.3 ESI正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z609-195信噪比≥1,000,000:1，同时满足6针重现性RSD≤5%；ESI负离子灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，原始数据或无平滑数据m/z321-152信噪比≥1,000,000:1，同时满足6针重现性RSD≤5%。提供第三方计量报告或实际做样数据作为证明材料。

1.5.4 具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）等扫描模式。

1.5.5 双重扫描MRM模式：一针进样可同时得到MRM和Full Scan数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性结果的产生。

1.6 数据采集和处理系统

1.6.1 具备自动SIR（选择离子扫描）和MRM（多选择反应监测）方法开发功能；可自动调谐质谱参数，包含质谱分辨率、质谱校准、离子源优化等。

1.6.2 内置化合物方法数据库，涵盖农兽药残留、真菌毒素、非法添加物、环境污染物等类别，液质化合物种类不少于4500种。

1.6.3 承诺数据库可每年免费更新，支持用户自建数据方法库，需提供承诺函（格式自拟）。

1.6.4 配置数据采集和处理系统一套内存≥64GB DDR5 ECC ；配置≥512GB SSD系统盘和≥24TB 7200RPM企业级机械硬盘，本数据处理系统为超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪配套专用系统，与质谱系统及软件深度适配，软硬件一体化设计，兼容性与稳定性经过厂家严格验证，确保仪器正常运行及数据处理安全可靠。
（2）超高效液相色谱仪

2.1 二元溶剂管理系统

2.1.1 最大操作压力≥15000psi，压力超过8000psi时压力波动≤10psi或全压力范围内波动≤1%，需提供证明材料。

2.1.2 五通道在线脱气机，采用在线真空脱气方式，其中一通道专用于进样清洗液脱气。

2.1.3 流速范围：0.010-2.000mL/min，调节增量为0.001mL/min。

2.1.4 梯度洗脱模式：可预编辑梯度曲线≥10种

2.2 自动进样管理系统

2.2.1 样品位数量：≥100个，适配2mL样品瓶。

2.2.2 样品交叉污染度：≤0.002%

2.2.3 样品室温度范围：4℃～40℃，温度调节增量为1℃。

2.3 样品组织管理器

2.3.1 最大运行样品容量：满载容量≥400个2ml样品瓶位，提供实物图片。

2.3.2 温度范围：4.0-40.0℃，温度调节增量≤0.5℃。

2.4 柱温箱

2.4.1 温度范围：室温+5℃～90℃，温度调节增量为≤0.5℃。

2.4.2 具备色谱柱信息跟踪记录功能：可在线记录色谱柱使用信息，且信息可保存。

（3）氮气发生器

3.1 采用超细化中空纤维膜分离技术，氮气流速0-32L/min，纯度可达99.5%，输出压力可达116psi。

3.2 多级过滤系统，提供实验室分析级氮气，颗粒物<0.01um。

3.3 内置彩色触屏实时监测压力，具备故障存储、在线服务及远程诊断功能。

（4）配置清单

4.1三重四极杆质谱仪1套，包含

4.1.1 多功能离子源1套

4.1.2 锥孔2套或毛细管16根

4.1.3 真空机械泵1套

4.1.4 光电倍增器1套或电子倍增器6套

4.2超高效液相色谱仪1套，包含

4.2.1 二元溶剂管理系统1套

4.2.2 自动进样管理系统1套

4.2.3 样品组织管理器1套

4.2.4 柱温箱1套

4.3氮气发生器1套

4.4数据采集和处理系统1套

4.5隔离变压器 1套

采购人允许偏离范围或者幅度:
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