莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目-耳鼻喉及功能类医疗设备采购二次招标

第一包变更公告
一、项目基本情况：

1.原公告的采购项目编号:
SDGP370285000202502000344
2.原公告的采购项目名称:
莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目-耳鼻喉及功能类医疗设备采购二次招标

3.首次公告日期:2026-06-15 

二、更正信息：

1.更正事项:采购文件

2.更正内容:

2.1变更招标文件第四章 采购需求中第一包前庭眼震视图检查系统、前庭甩头检查系统技术参数要求为：

●前庭眼震视图检查系统
一、硬件参数  

1.摄像头：双眼摄像头，摄像头位置及焦距可调。

2.房间摄像头：在 VNG 软件内记录场景视频，与眼动视频同步记录及回放；内置麦克风。

3.通道数：4 通道。

4.采样率：不低于 100Hz。

5.动态图像分辨率：640*480@100fps（非屏幕分辨率）。

6.存储视频分辨率：640*240@25fps。

7.追踪精确度：0.2。

8.动态记录范围：水平≥±30°、垂直≥±30°

9.红外照明光源：2 个，940nm。
10.固视灯：眼罩内置左右共 2 个，软件控制打开。

11.多种控制模式：鼠标、脚踏、遥控器。

12.视靶：1080P 分辨率，满足全视野刺激效果。

13.通过 VNG 软件控制冷热刺激器。

14.输出气流速度：8 到 12 升 (固定流速)。

15.冷气输出空气温度：20 到 30°C（递进 1°C 增

量）。

16.热气输出空气温度：40 到 50°C（递进 1°C 增

量）。

17.温度精确度：+/- 0.5°C。

18.气流稳定性：+/- 0.5 升/分钟。

19.空气软管长度：3 米。

20.蒸馏水：220 ml。
21.耳窥镜直径：2.75mm 和 4.25 mm 。

22.达到设置温度耗时：≤3 分钟。

23.电脑配置：USB 分线器扩展端口；处理器 2.5 GHz 或更高，8GB 内存或以上；硬盘驱动器≥250GB 。

24.测试项目：校准试验、视频 Frenzel、自发性眼震试验、凝视试验（水平、垂直）、扫视试验（水平、垂直）、平稳跟踪试验（水平、垂直）、视动性眼震试验（水平、垂直）、双温冷热试验、单温热筛查试验、静态位置试验、动态位置试验、瘘管试验、摇头试验。

25.双屏显示：在进行自发性眼震、摇头试验、变位试验(含 BPPV 手法复位)、温度试验时，眼动图像可同步双屏显示。

26.定标：显示屏 5 点定标，确保水平和垂直方向测试的精准。

27.自发性眼震试验增加固视灯，可计算固视抑制比，无需反复移开遮光板观察眼震。

28.软件可智能判断温度试验的眼震峰值，并由此进行自动固视抑制。

29.可自定义测试序列及测试参数，协议个数无限制；支持一键导出及导入协议。

30.具备自动追踪技术，无需调节阈值，戴上眼罩自动锁定瞳孔，光标稳定，不易漂移。

31.内置年龄相关正常值，软件自动分析模式以不同符号标识正常和异常结果；手动模式可手动添加或删除眼震，调整受到干扰的眼震波斜率，并选择分析区域，即编辑测试结果。

32.可单击数据点定位原始单个眼震波形，查看单次反应详细数据。

33.波形时间窗及波形纵横比例可调，或者放大缩小波形。

34.靶点颜色：多种可选。靶点形状：多种可选。

35.测试时间自定义，可预设或手动临时增加，无时长限制。

36.内置语音助理。

37.测试视频支持连续播放和逐帧播放，显示瞳孔十字准线，同步显示对应的原始波形。眼动及有声场景视频可以导出。

38.操作界面支持中文、英文等多国语言。

39.数据库可实现自动联网上传、共享数据功能。
40.可自定义报告模板，无数量限制；自动将数据库中的患者信息字段导入报告，避免反复录入信息的繁琐；可打印详细的彩色报告，并导出成 PDF 文件。

二、配置清单

1.眼罩（含遮光板）1 个

2.一次性海绵衬垫 2 盒

3.USB2.0 双眼摄像头（含连线）1 套

4.场景摄像头 1 个

5.USB 集线器（含电源）1 套

6.遥控器 1 个

7.冷热气刺激仪 1 台

8.数据处理工作站 1 套

9. 报告输出系统 1 台

10.视靶（含支架） 1 套

2.前庭甩头检查系统
1.主要功能有：

1.1 前庭功能检查；

1.2 眩晕头晕检查；

1.3 头部脉冲可获得前庭眼动神经反射（VOR）的定量数据；

1.4 单侧前庭缺陷的慢性患者采用定量头部脉冲试验（HIT）可靠地识别；

1.5快速评价外周前庭功能。

2.设备使用便携，可应用在各种环境，如：眩晕门诊、病房、急诊、头晕门诊，床旁检查等。

3.眼罩重量：≤60g

4.摄像头重量：≤35g

5.电脑接口：USB，USB 线长≥1.5 米。

6.摄像头分辨率：≧752×480 像素。
7.速度范围：+/-500度/秒。

8.检测 3 维头动、眼动。

9.可分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况。

10.分析测试结果：图形，瞬时增益（仅水平半规管），速度回归曲线，增益点谱图。

11.可生成 6 个半规管的综合报告。

12.可测试自发性眼震。

13.摄像头可左右调换，可测试左眼、也可测试右眼。

14.实时数据分析，延迟小于 4ms。

15.分辨率小于 0.01 度。

16.激光校准发射器。

17.测试结果包含瞬时增益，平均增益，分析眼动及头动比值。

18.测试过程中可录制视频，供日后教学研究使用。

19.开窗时间：0-+700ms，记录时间+300ms、+700ms可调。

20.具有扫视波编辑功能，可自动识别扫视波，并编辑每个扫视波潜伏期、峰值、宽度。

21.曲线回归增益：分别显示双侧增益值及双侧不对称比。

22.数据处理工作站要求内存≥8GB RAM ，硬盘≥1T ，显示器≥ 22英寸。

23.软件测试功能：

23.1 HIT 头脉冲测试；VHIT 视频头脉冲试验；HIMP测试；

23.2 水平甩头；

23.3 LAPR 左前右后半规管甩头；

23.4 RALP 右前左后半规管甩头；

23.5 SHIMP 抑制甩头试验（即 VORS 测试）；

23.6 HINTS 测试。

24.软件测试界面实时显示垂直甩头的角度，确保甩头与半规管方向一致，获得可靠的测试结果。

25.软件算法更优异，自动剔除旋转性眼震。

26.软件算法：瞬时增益、回归增益等。

27.特定供电电源：USB 供电。

28.激光波长：650nm±10nm。

29.能量输出：Pmax＜1mW。

30.数据库：无限存储空间、患者统计学资料，患者日志轻松备份。

31.使用年限：≥七年。

32.配置清单

眼罩 1 个、摄像头 1 个、激光校准器 1 个、卷尺 1 个。

2.2更正关于符合本国产品标准的声明函模板

附件15-1：  
关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

(产品名称1)，生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。

(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期：    年    月    日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
本澄清公告作为本项目招标文件的重要组成部分，对各潜在投标人均具有同等约束力，与本项目招标文件不一致的部分以本澄清公告为准。由此为各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

更正日期:2026-07-11

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称:
莱西市人民医院


地址：莱西市烟台路69号

联系方式：0532-81876676

2.代理机构名称：青岛利业建设咨询有限公司


地址：青岛市莱西市北京路89号

联系方式：0532-81871188

项目联系人：田雪洁


联系方式：0532-81871188

